Seria ćwiczeń I

Ćwiczenie 3

TEMAT: MOŻLIWOŚCI APARATUROWE
POMIARU PRĄDU STAŁEGO - PPS

(opracował Marek Kurkowski)

# 1. CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest poznanie metod oraz przyrządów pomiarowych stosowanych do mierzenia prądu stałego. Omówione i użyte zostaną tu zarówno mierniki analogowe, jak i cyfrowe. Przedstawione zostaną także: pośrednia metoda pomiaru prądu, wykorzystująca rezystory wzorcowe oraz sposób rozszerzania zakresu pomiarowego amperomierza. W ćwiczeniu zostanie przeprowadzona również analiza dokładności zastosowanych przyrządów i metod pomiarowych, a także ich porównanie.

# 2. PODSTAWY TEORETYCZNE

## 2.1. Wprowadzenie

Przyrząd służący do pomiaru prądu nazywa się amperomierzem. W celu pomiaru prądu płynącego przez jeden z elementów obwodu elektrycznego amperomierz łączy się szeregowo z tym elementem (rys. 1). Biegunowość zacisków amperomierza służącego do pomiaru prądu stałego jest oznaczona symbolami „+” i „(”.

Rys. 1. Układ do pomiaru prądu amperomierzem

Rezystancja amperomierza powinna być możliwie mała. W przeciwnym przypadku włączenie amperomierza spowoduje zmianę rozpływu prądu w obwodzie.

W układzie przedstawionym na rysunku 1 natężenie prądu płynącego przez
odbiornik R0 wynosi

(1)

Zmiana prądu zależy od wartości rezystancji amperomierza i jest pomijalnie mała dla warunku

## 2.2. Analogowe mierniki elektromechaniczne

Do pomiaru prądu stałego najczęściej stosowane są mierniki magnetoelektryczne. W miernikach tych odchylenie organu ruchomego następuje w wyniku współdziałania pola magnetycznego wytworzonego przez magnes trwały i pola magnetycznego wytworzonego przez prąd płynący w przewodach cewki ruchomej. Budowa i działanie mierników magnetoelektrycznych zostały dokładnie omówione w ćwiczeniu 1. Najprostszym miernikiem magnetoelektrycznym jest amperomierz bezpośredni. W amperomierzu tym mierzony prąd płynie przez uzwojenie cewki ruchomej ustroju pomiarowego. Prądy znamionowe tych przyrządów zawierają się w przedziale od 1 (A do 25 mA. Amperomierze bezpośrednie wywzorcowane
w mikroamperach i miliamperach nazywa się odpowiednio mikroamperomierzami 
i miliamperomierzami. O pełnym odchyleniu organu ruchomego (wskazówki) miernika decyduje jego prąd znamionowy, a napięcie na zaciskach miernika jest określone jako iloczyn tego prądu i jego rezystancji wewnętrznej. Można więc traktować każdy miernik jako amperomierz lub jako woltomierz, lecz przy założeniu stałości jego rezystancji wewnętrznej.

Stała amperomierza

(2)

gdzie:

In	- prąd znamionowy (zakres) miernika,

(max	- znamionowa liczba działek opisana na skali liczbowo.

Wynik pomiaru oblicza się z zależności

(3)

Błędy pomiaru:

– względny		(4)

– bezwzględny		(5)

## 2.3. Amperomierze analogowe z przetwornikami

Przyrządy zaliczane do tej grupy zawierają miernik magnetoelektryczny poprzedzony przetwornikiem pomiarowym, najczęściej elektronicznym. Zastosowanie przetwornika w układzie z miernikiem magnetoelektrycznym umożliwia rozszerzenie zastosowań i poprawę właściwości metrologicznych tego ostatniego, przede wszystkim zaś: przystosowanie tego typu mierników do pomiarów w obwodach przemienno-prądowych, zwiększenie zakresów pomiarowych i czułości,
a także zmniejszenie poboru mocy z obwodu kontrolowanego.

Układ tego typu amperomierza obejmuje najczęściej bocznik, na którym mierzy się spadek napięcia za pomocą miliwoltomierza elektronicznego (M) (rys. 2).

Rys. 2. Elektroniczny amperomierz prądu stałego

## 2.4. Amperomierze cyfrowe

Pomiaru prądu miernikiem cyfrowym dokonuje się również poprzez pomiar napięcia na rezystancji bocznika. Pomiar napięcia jest realizowany przez złożone woltomierze elektroniczne ze wzmacnianiem i analogowo-cyfrowym przetwarzaniem mierzonego napięcia.

Rys. 3. Budowa cyfrowego przyrządu pomiarowego

Rysunek 3 przedstawia uproszczony schemat blokowy cyfrowego przyrządu pomiarowego. Pierwszym blokiem funkcyjnym jest układ wejściowy, którego zadaniem jest dopasowanie mierzonego sygnału i standaryzacja jego parametrów.
W zależności od konkretnych potrzeb blok ten może być: tłumikiem kalibrowanym, wzmacniaczem, filtrem wejściowym, multiplekserem, wtórnikiem napięciowym, analogowym przetwornikiem innej wielkości elektrycznej (np. prąd/napięcie).

Następnym blokiem funkcyjnym jest filtr, spełniający funkcję zawężenia pasma mierzonego sygnału oraz ograniczenia błędów o podłożu szumowym. Tak przetworzony sygnał ciągły ulega dyskretyzacji w układzie próbkująco-pamiętającym (sample & hold). Dyskretny sygnał jest następnie poddawany konwersji A/C we właściwym przetworniku analogowo-cyfrowym systemu. Sygnałem wyjściowym
z przetwornika jest informacja w postaci cyfrowej, która może być skierowana do dalszego przetwarzania, np. w komputerze. Pracą całego przyrządu „zarządza” blok sterujący, obecnie wykonywany zwykle w postaci mikrokontrolera.

Przetwornik analogowo-cyfrowy A/C służy do zamiany wielkości mierzonej
o charakterze analogowym na postać dyskretną, przedstawioną najczęściej w kodzie dwójkowym lub BCD.

Jednym z najczęściej stosowanych jest przetwornik A/C z całkowaniem pojedynczym. Metoda całkowania pojedynczego oparta jest na przetwarzaniu napięcia Ux na częstotliwość fUx, której wartość średnia w określonym przedziale czasu mierzona jest za pomocą częstotliwościomierza cyfrowego.

W przypadku cyfrowych przyrządów pomiarowych błąd podstawowy jest sumą dwóch składników, z których jeden jest addytywny (niezależny od mierzonej wartości prądu I), a drugi multiplikatywny (proporcjonalny do I). Graniczny błąd względny cyfrowego pomiaru wartości prądu I, wyrażony w %, wynosi

(6)

gdzie:

Kl	- wskaźnik klasy miernika [%],

Ix	- wartość mierzona,

(Id	- błąd dyskretyzacji (ostatnia cyfra zakresu pomiarowego).

Pomiar cyfrowy jest tym dokładniejszy, im więcej jest cyfr w wyniku pomiaru.

## 2.5. Rozszerzanie zakresu pomiarowego amperomierzy

Zwiększenie zakresu pomiarowego amperomierza dokonywane jest przez włączenie bocznika równolegle do cewki ustroju. Przez miernik płynie tylko część mierzonego prądu; druga - zwykle większa - płynie przez bocznik.

W przedstawionym na rysunku 4 układzie amperomierz można traktować jako miliwoltomierz mierzący spadek napięcia (Ub na rezystancji Rb.

Rys. 4. Sposób rozszerzenia zakresu pomiarowego amperomierza

Wówczas wartość mierzonego prądu określa zależność

(7)

po przekształceniu otrzymuje się

(8)

gdzie:

- krotność rozszerzenia zakresu,

Iwe	- żądany zakres pomiarowy,

IA	- prąd znamionowy miernika.

Nowa stała amperomierza, po rozszerzeniu zakresu, wynosi

(9)

W przypadku regulowanego, wielodekadowego rezystora danej klasy każda dowolnie nastawiona na nim wartość rezystancji jest określona z granicznym błędem względnym równym jego klasie. Jeżeli wielodekadowy rezystor R składa się 
z k dekad wykonanych w różnej klasie dokładności: Kl1, Kl2, Kl3, ..., Klk, to taki wzorzec rezystancji należy potraktować jako sumę wzorców R1 + R2 + R3 + .... Rk,
a wypadkowy błąd graniczny bezwzględny policzyć zgodnie z regułami przenoszenia błędów jako sumę błędów granicznych bezwzględnych, wynikających z klas zastosowanych rezystorów. Graniczny błąd względny (w %) takiego wzorca opisuje zależność

(10)

Błąd pomiaru prądu Iwe miernikiem o rozszerzonym zakresie zależny jest od błędu użytego amperomierza oraz błędów rezystorów bocznikujących. Błąd ten można obliczyć ze wzoru

(11)

Amperomierz można rozszerzyć także w taki sposób, aby umożliwiał pomiar kilku zakresów natężeń prądów - jest to amperomierz wielozakresowy (rys. 5).

Rys. 5. Układ amperomierza wielozakresowego z bocznikiem Ayrtona

## 2.6. Metoda pośrednia pomiaru natężenia prądu

Metoda ta polega na bezpośrednim pomiarze (np. woltomierzem) spadku napięcia (Uw na rezystorze wzorcowym Rw, włączonym w obwód mierzonego prądu Iwe (rys. 6).

Rys. 6. Pośredni pomiar prądu

Natężenie prądu oblicza się według zależności

(12)

Błąd pomiaru zależy od wartości błędu (najczęściej pomijalnie małego) rezystora wzorcowego i niedokładności pomiaru napięcia

(13)

Zależność (12) wynika z założenia, że spadek napięcia na rezystorze wzorcowym jest mierzony bez poboru prądu, tj. IV ( 0 ( RV ( 10 k(/V.

# 3. REALIZACJA PRAKTYCZNA ĆWICZENIA - POMIARY

## 3.1. Program badań - zadania do wykonania

- Zestawić układ według rysunku 7 i wykonać pomiary w celu porównania pracy i dokładności użytych mierników (nastawiając 6 wartości napięcia na zasilaczu). Wyniki notować w tabeli 1.

Rys. 7. Układ do pomiaru prądu amperomierzami

Tabela 1

| Lp. | I1n [mA] = KlI1 [%] = | I2n [mA] = KlI2 [%] = | I3n [mA] = KlI3 [%] = |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I1x | (I1 | I2x | (I2 | I3x | (I3 |
|  | mA | % | mA | % | mA | % |
| 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |

- Zestawić układ według schematu jak na rysunku 8. Obliczyć (wzory (8-10)),
a następnie zastosować bocznik w celu rozszerzenia zakresu miernika magnetoelektrycznego (miliamperomierza). Wykonać 6 pomiarów wartości prądu (nastawiając 6 wartości napięcia na zasilaczu). Wyniki notować w tabeli 2.

Rys. 8. Układ do pomiaru prądu z amperomierzem o rozszerzonym zakresie

Tabela 2

| Lp. | I1n [mA] = KlI1 [%] = | I2n [mA] = KlI2 [%] = | Rb = kl1 = kl2 = kl3 = (Rk = | (I2c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1x | (1 | I2x | (2 |  |  |
|  | mA | % | mA | % |  | % |
| 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |

- Zestawić układ według schematu jak na rysunku 9. Dokonać 6 pomiarów prą-
du odbiornika (nastawiając 6 wartości napięcia na zasilaczu). Wyniki notować
w tabeli 3.

Rys. 9. Układ do pośredniego pomiaru prądu stałego z rezystorem wzorcowym

Tabela 3

| Lp. | UVn [V] = KlV [%] = | Rw [Ω] = KlRw [%] = (Rw [%] = |
| --- | --- | --- |
|  | Ux | (U | IA1x = Iwe | (I |
|  | V | % | mA | % |
| 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |

UWAGA !

W czasie pomiarów nie należy przekraczać wartości prądu (mocy) nominalnego boczników oraz rezystora wzorcowego.

# 4. ZADANIA I ZAGADNIENIA DO WERYFIKACJI
WIEDZY ĆWICZĄCYCH

1.	Przeprowadzić analizę wpływu zmiany zakresu amperomierza na wartość prądu
w obwodzie i spadki napięć.

2.	Jakie są wartości błędów: bezwzględnego i względnego pomiaru prądu miernikiem o klasie dokładności 0,5 i zakresie 600 mA, jeżeli wskazał on 450 mA?

3.	Dobrać boczniki wymienne do miernika magnetoelektrycznego o prądzie znamionowym In = 10 mA i rezystancji wewnętrznej RA = 1 ( tak, by miernik miał pełne odchylenie dla prądów: 10, 20, 50 i 100 A.

4.	Jak duże wartości względne mogą osiągać błędy pomiaru prądu amperomierzem klasy 1 o zakresie 2 A przy pomiarze prądów: 0,1; 1 i 2 A(

5.	Pięciodekadowy rezystor wzorcowy nastawiono na wartość rezystancji Rw = = 1568,3 ( = 1 ( 103 + 5 ( 102 + 6 ( 101 + 8 ( 100 + 3 ( 10(1. Dopuszczalne błędy rezystora wynoszą: dla trzech najwyższych dekad (0,1%, dla dekady 100 -
(0,2%, a dla dekady 10(1 - (1%. Wyliczyć dopuszczalne błędy bezwzględne.

# LITERATURA

Metrologia elektryczna - ćwiczenia laboratoryjne. Części 1 i 2. Praca zbiorowa pod red. Z. Biernackiego. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.

A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki: Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa 1998, 2001.

J. Czajewski, M. Poniński: Zbiór zadań z metrologii elektrycznej. WNT, Warszawa 1995.

# Text boxes

P

2

1

3

M